## Data
Date | 1 mg | 10 mg | 50 mg
2008-05-12 | 1.006 | 10.006 | 50.004
2008-05-15 | 1.004 | 10.006 | 50.003
2008-05-19 | 1.009 | 10.005 | 50.001
2008-05-21 | 1.005 | 10.004 | 50
2008-05-29 | 1.003 | 10.006 | 50.007
2008-06-04 | 1.005 | 10.006 | 50.003
2008-06-05 | 1.006 | 10.006 | 50.005
2008-06-06 | 1.005 | 10.007 | 50.004
2008-06-11 | 1.006 | 10.009 | 50.003
2008-06-16 | 1.001 | 10.004 | 50.005
2008-06-18 | 1.005 | 10.005 | 50.002
2008-07-01 | 1.007 | 10.009 | 50.007
2008-07-02 | 1.003 | 10.003 | 50.003
2008-07-03 | 1.004 | 10.003 | 50
2008-07-07 | 1.007 | 10.007 | 50.004
2008-07-08 | 1.003 | 10.009 | 50.006
2008-07-09 | 1.005 | 10.004 | 50.005
2008-07-14 | 1.007 | 10.01 | 50.007
2008-07-15 | 1.005 | 10.005 | 50.002
2008-07-17 | 1.005 | 10.005 | 50.004
2008-07-18 | 1.003 | 10 | 49.998
2008-07-25 | 1.006 | 10.006 | 50.004
2008-07-28 | 1.006 | 10.008 | 50.003
2008-08-11 | 1.006 | 10.007 | 50.006
2008-08-14 | 1.005 | 10.007 | 50.004
2008-08-15 | x | 10.006 | 50.001
2008-08-18 | x | 10.008 | 50.003
2008-09-01 | 1.004 | 10.004 | 50.002
2008-09-02 | 1.009 | 10.006 | 50.005
2008-09-03 | 1.005 | 10.007 | 50.003
2008-09-04 | 1.005 | 10.007 | 50.002
2008-09-05 | 1.007 | 10.006 | 50.003
2008-09-09 | 1.005 | 10.007 | 50.005
2008-09-10 | 1.005 | 10.007 | 50.002
2008-09-12 | 1.005 | 10.007 | 50.001
2008-09-17 | 1.006 | 10.007 | 50
2008-09-18 | 1.003 | 10.007 | 50.003 |  | Average | 1.0047 | 10.0054 | 50.0011
2008-09-19 | 1.003 | 10.004 | 50 |  | Standard Deviation | 0.0023301 | 0.0021894 | 0.0025198
2008-09-23 | 1.009 | 10.007 | 50.003 |  |  | 0.23191 | 0.021882 | 0.0050396
2008-09-24 | 1.005 | 10.006 | 50
2008-09-25 | 1.005 | 10.004 | 49.999
2008-09-26 | 1.003 | 10.003 | 49.999 |  | As of 10/10 | 1 mg | 10 mg | 50 mg
2008-09-29 | 1.007 | 10.007 | 50 |  | Average | 1.0046 | 10.0053 | 50.001
2008-09-30 | 1.008 | 10.006 | 50.004 |  | Standard Deviation | 0.0023347 | 0.0023044 | 0.0024495
2008-10-01 | 1.003 | 10.007 | 50 |  | % Accuracy | 100.4647 | 100.053 | 100.002
2008-10-02 | 1.004 | 10.007 | 50.002 |  | n= | 121 | 123 | 123
2008-10-03 | 1.007 | 10.008 | 50.005
2008-10-06 | 1 | 10.003 | 50.002
2008-10-07 | 1.005 | 10.005 | 50.005
2008-10-30 | 1.004 | 10.005 | 50.001
2008-11-04 | 1.007 | 10.001 | 50.004
2008-11-13 | 1.001 | 10.006 | 49.999
2008-11-14 | 1.007 | 10.005 | 49.997
2008-11-17 | 1.006 | 10.004 | 50
2008-11-18 | 1.007 | 10.005 | 50
2008-11-19 | 1.004 | 10.008 | 50
2008-11-20 | 1 | 10.002 | 50
2008-11-21 | 1.008 | 10.006 | 49.999
2008-11-24 | 1.003 | 10.003 | 50
2008-11-25 | 1.002 | 10.003 | 49.997
2008-12-01 | 1.006 | 10.004 | 49.999
2009-12-03 | 1.006 | 10.009 | 50.001
2009-12-08 | 1.006 | 10 | 50.001
2009-12-10 | 1.003 | 10.008 | 50.003
2009-12-12 | 1.005 | 10.008 | 50
2009-12-15 | 1.008 | 10.007 | 50.004
2009-12-16 | 1.007 | 10.003 | 50.001
2009-12-18 | 1.005 | 10.005 | 49.999
2009-12-19 | 1.002 | 10.006 | 50
2009-12-22 | 1.005 | 10.001 | 49.998
2009-12-23 | 1.006 | 10.004 | 49.999
2009-12-29 | 1.006 | 10.007 | 49.997
2009-12-30 | 1.005 | 10.004 | 50.002
2009-01-15 | 1.004 | 10.004 | 50.001
2009-01-16 | 1.008 | 10.005 | 49.998
2009-01-19 | 1.003 | 10.007 | 50
2009-01-21 | 1.009 | 10.004 | 49.999
2009-01-22 | 1.006 | 10.003 | 50
2009-01-23 | 1.002 | 10.009 | 50.002
2009-01-29 | 1.004 | 10.001 | 50.002
2009-01-30 | 1.009 | 10.006 | 50.001
2009-02-02 | 1.004 | 10.002 | 50
2009-02-04 | 1.01 | 10.006 | 50.009
2009-02-06 | 1.005 | 10.007 | 50.001
2009-02-09 | 1.004 | 10.004 | 50
2009-02-10 | 1.002 | 10.009 | 50.002
2009-02-12 | 1.005 | 10.005 | 50
2009-02-13 | 1.002 | 10.006 | 49.998
2009-02-16 | 1.007 | 10.008 | 49.997
2009-02-17 | 1.004 | 10.004 | 49.999
2009-02-18 | 1.004 | 10.005 | 49.999
2009-02-20 | 1.003 | 10 | 49.998
2009-02-21 | 1.001 | 10.004 | 50.002
2009-02-23 | 1.004 | 10.003 | 49.999
2009-02-24 | 1 | 10.004 | 49.997
2009-02-25 | 1.005 | 10.007 | 50.001
2009-02-26 | 1.008 | 10.002 | 49.998
2009-02-27 | 1.007 | 10.006 | 50
2009-03-02 | 1.002 | 10.006 | 50.001
2009-03-03 | 1.001 | 10.001 | 49.998
2009-03-04 | 1.006 | 10.006 | 50.001
2009-03-06 | 1.006 | 10.005 | 50.002
2009-03-07 | 1.005 | 10.004 | 50.004
2009-03-08 | 1.006 | 10.005 | 50.001
2009-03-09 | 1.006 | 10.006 | 50.001
2009-03-11 | 1.005 | 10.004 | 49.999
2009-03-12 | 1.007 | 10.005 | 50
2009-03-13 | 1.006 | 10.005 | 50
2009-03-23 | 1.004 | 10.007 | 49.998
2009-03-24 | 1.001 | 10.005 | 50
2009-03-25 | 1.004 | 10.005 | 49.999
2009-03-30 | 1 | 10.002 | 50.002
2009-03-31 | 1.004 | 10.005 | 49.999
2009-04-01 | 1.006 | 10.007 | 49.997
2009-04-06 | 1.006 | 10.011 | 49.998
2009-04-07 | 1.005 | 10.002 | 50
2009-04-10 | 1 | 10.008 | 49.997
2009-04-15 | 1.008 | 10.009 | 50.003
2009-04-17 | 0.998 | 10.005 | 49.999
2009-05-05 | 0.999 | 10.007 | 50
2009-05-07 | 1.003 | 10.006 | 49.999
2009-05-20 | 1.001 | 10.003 | 49.998
2009-05-21 | 1.005 | 10.004 | 50.001
2009-05-26 | 1.006 | 10.009 | 50 | mlc
2009-06-01 | 1.002 | 10.005 | 50.002 | twt
2009-06-03 | 1.005 | 9.999 | 50 | twt
2009-06-04 | 1.003 | 10.004 | 50 | twt
2009-06-05 | 1.002 | 10.002 | 49.999 | twt
2009-06-25 | 1.006 | 10.005 | 50 | mlc
2009-07-08 | 1.009 | 10.005 | 50.001 | PG
2009-07-09 | 1.006 | 10.006 | 50.001 | PG
2009-07-13 | 1.004 | 10.003 | 50.002 | twt
2009-07-14 | 1.004 | 10 | 50 | mtn
2009-07-15 | 1.005 | 10.006 | 50.001 | twt
2009-07-17 | 1.004 | 10.004 | 50.003 | twt
2009-07-22 | 1.005 | 10.005 | 50 | twt
2009-07-24 | 1.004 | 10.006 | 50.003 | twt
2009-07-27 | 1.005 | 10.008 | 50.004 | mtm
2009-07-28 | 1 | 10.007 | 50.004 | twt
2009-07-29 | 1.004 | 10.006 | 50.004 | twt
2009-09-02 | 1.002 | 10.006 | 50.002
2009-09-09 | 1.004 | 10.003 | 50
2009-09-16 | 1.002 | 10.005 | 49.999
2009-09-17 | 1.008 | 10.004 | 50.004
2009-09-23 | 1.006 | 10.006 | 50.003
2009-09-28 | 1.002 | 10.004 | 49.999 | ta
2009-09-30 | 1.004 | 10.007 | 50.002
2009-10-08 | 1.005 | 10.003 | 50.001 | mtm
2009-10-21 | 1.002 | 10.003 | 50 | mtm
2009-10-22 | 1.003 | 10.004 | 50.001 | mtm
2009-10-23 | 1.004 | 10.003 | 50.001 | js
2009-10-26 | 1.002 | 10.004 | 50.001 | bw
2009-10-28 | 1.006 | 10.002 | 50 | bw
2009-10-29 | 1.009 | 10.003 | 50.001 | bw
2009-10-30 | 1.005 | 10.003 | 50.002 | bw
2009-11-02 | 1.003 | 10.006 | 50.002 | sn
2009-11-03 | 1.004 | 10.008 | 50.001 | adm
2009-11-04 | 1.001 | 10.002 | 50 | bw
2009-11-06 | 1.004 | 10.001 | 50 | adm
2009-11-07 | 1.007 | 10.002 | 50.002 | bw
2009-11-08 | 1.004 | 10.004 | 50 | sn
2009-11-09 | 1.003 | 10.002 | 50.004 | bw
2009-11-10 | 1.003 | 10.004 | 50.003 | ta
2009-11-11 | 1.008 | 10.002 | 50.002 | mtm
2009-11-12 | 1.002 | 10.005 | 50.003 | bw
2009-11-13 | 1.003 | 10.003 | 50.001 | adm
2009-11-15 | 1.003 | 10.002 | 50.002 | adm
2009-11-17 | 1.004 | 10.002 | 50.003 | adm
2009-11-18 | 1.003 | 10.004 | 50 | bw
2009-11-19 | 1.009 | 10.005 | 50.001 | ta
2009-11-20 | 1 | 10.004 | 50.002 | js
2009-11-21 | 1.003 | 10.003 | 50.001 | adm
2009-11-23 | 1.004 | 10.003 | 50 | bw
2009-12-02 | 1.001 | 10.005 | 50.001 | bw
2009-12-03 | 1.003 | 10.006 | 50.002 | bw
2009-12-10 | 1.005 | 10.005 | 50 | bw
2009-12-16 | 1.005 | 10.005 | 49.999 | bw
2009-12-17 | 1.003 | 10.005 | 50.002 | bw

## 1mg
Sequence | Date | Measured Mass | Average | St.Dev. | Upper Control Limit | Lower Control Limit
1 | 2008-05-12 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
2 | 2008-05-15 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
3 | 2008-05-19 | 1.009 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
4 | 2008-05-21 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
5 | 2008-05-29 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
6 | 2008-06-04 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
7 | 2008-06-05 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
8 | 2008-06-06 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
9 | 2008-06-11 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
10 | 2008-06-16 | 1.001 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
11 | 2008-06-18 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
12 | 2008-07-01 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
13 | 2008-07-02 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
14 | 2008-07-03 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
15 | 2008-07-07 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
16 | 2008-07-08 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
17 | 2008-07-09 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
18 | 2008-07-14 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
19 | 2008-07-15 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
20 | 2008-07-17 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
21 | 2008-07-18 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
22 | 2008-07-25 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
23 | 2008-07-28 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
24 | 2008-08-11 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
25 | 2008-08-14 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
26 | 2008-09-01 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
27 | 2008-09-02 | 1.009 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
28 | 2008-09-03 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
29 | 2008-09-04 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
30 | 2008-09-05 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
31 | 2008-09-09 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
32 | 2008-09-10 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793 | %Accuracy | 100.4493
33 | 2008-09-12 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793 | %CV | 0.21776
34 | 2008-09-17 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793 | Std (mg) | 1
35 | 2008-09-18 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
36 | 2008-09-19 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
37 | 2008-09-23 | 1.009 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
38 | 2008-09-24 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
39 | 2008-09-25 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
40 | 2008-09-26 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
41 | 2008-09-29 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
42 | 2008-09-30 | 1.008 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
43 | 2008-10-01 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
44 | 2008-10-02 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
45 | 2008-10-03 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
46 | 2008-10-06 | 1 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
47 | 2008-10-07 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
48 | 2008-10-30 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
49 | 2008-11-04 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
50 | 2008-11-13 | 1.001 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
51 | 2008-11-14 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
52 | 2008-11-17 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
53 | 2008-11-18 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
54 | 2008-11-19 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
55 | 2008-11-20 | 1 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
56 | 2008-11-21 | 1.008 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
57 | 2008-11-24 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
58 | 2008-11-25 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
59 | 2008-12-01 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
60 | 2008-12-03 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
61 | 2008-12-08 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
62 | 2008-12-10 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
63 | 2008-12-12 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
64 | 2008-12-15 | 1.008 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
65 | 2008-12-16 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
66 | 2008-12-18 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
67 | 2008-12-19 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
68 | 2008-12-22 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
69 | 2008-12-23 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
70 | 2008-12-29 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
71 | 2008-12-30 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
72 | 2009-01-15 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
73 | 2009-01-16 | 1.008 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
74 | 2009-01-19 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
75 | 2009-01-21 | 1.009 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
76 | 2009-01-22 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
77 | 2009-01-23 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
78 | 2009-01-29 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
79 | 2009-01-30 | 1.009 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
80 | 2009-02-02 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
81 | 2009-02-04 | 1.01 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
82 | 2009-02-09 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
83 | 2009-02-10 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
84 | 2009-02-12 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
85 | 2009-02-13 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
86 | 2009-02-16 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
87 | 2009-02-17 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
88 | 2009-02-18 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
89 | 2009-02-20 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
90 | 2009-02-21 | 1.001 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
91 | 2009-02-23 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
92 | 2009-02-24 | 1 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
93 | 2009-02-25 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
94 | 2009-02-26 | 1.008 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
95 | 2009-02-27 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
96 | 2009-03-02 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
97 | 2009-03-03 | 1.001 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
98 | 2009-03-04 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
99 | 2009-03-06 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
100 | 2009-03-07 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
101 | 2009-03-08 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
102 | 2009-03-09 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
103 | 2009-03-11 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
104 | 2009-03-12 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
105 | 2009-03-13 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
106 | 2009-03-23 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
107 | 2009-03-24 | 1.001 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
108 | 2009-03-25 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
109 | 2009-03-30 | 1 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
110 | 2009-03-31 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
111 | 2009-04-01 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
112 | 2009-04-06 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
113 | 2009-04-07 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
114 | 2009-04-10 | 1 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
115 | 2009-04-15 | 1.008 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
116 | 2009-04-17 | 0.998 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
117 | 2009-05-05 | 0.999 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
118 | 2009-05-07 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
119 | 2009-05-20 | 1.001 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
120 | 2009-05-21 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
121 | 2009-05-26 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
122 | 2009-06-01 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
123 | 2009-06-03 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
124 | 2009-06-04 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
125 | 2009-06-05 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
126 | 2009-06-25 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
127 | 2009-07-08 | 1.009 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
128 | 2009-07-09 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
129 | 2009-07-13 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
130 | 2009-07-14 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
131 | 2009-07-15 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
132 | 2009-07-17 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
133 | 2009-07-22 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
134 | 2009-07-24 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
135 | 2009-07-27 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
136 | 2009-07-28 | 1 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
137 | 2009-07-29 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
138 | 2009-09-02 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
139 | 2009-09-09 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
140 | 2009-09-16 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
141 | 2009-09-17 | 1.008 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
142 | 2009-09-23 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
143 | 2009-09-28 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
144 | 2009-09-30 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
145 | 2009-10-08 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
146 | 2009-10-21 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
147 | 2009-10-22 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
148 | 2009-10-23 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
149 | 2009-10-26 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
150 | 2009-10-28 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
151 | 2009-10-29 | 1.009 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
152 | 2009-10-30 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
153 | 2009-11-02 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
154 | 2009-11-03 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
155 | 2009-11-04 | 1.001 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
156 | 2009-11-06 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
157 | 2009-11-07 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
158 | 2009-11-08 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
159 | 2009-11-09 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
160 | 2009-11-10 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
161 | 2009-11-11 | 1.008 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
162 | 2009-11-12 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
163 | 2009-11-13 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
164 | 2009-11-15 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
165 | 2009-11-17 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
166 | 2009-11-18 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
167 | 2009-11-19 | 1.009 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
168 | 2009-11-20 | 1 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
169 | 2009-11-21 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
170 | 2009-11-23 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
171 | 2009-12-02 | 1.001 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
172 | 2009-12-03 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
173 | 2009-12-10 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
174 | 2009-12-16 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
175 | 2009-12-17 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
176 | 2010-02-10 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
177 | 2010-02-15 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
178 | 2010-02-16 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
179 | 2010-02-17 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
180 | 2010-02-19 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
181 | 2010-02-22 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
182 | 2010-02-25 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
183 | 2010-02-26 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
184 | 2010-02-28 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
185 | 2010-03-01 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
186 | 2010-03-02 | 1 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
187 | 2010-03-03 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
188 | 2010-03-05 | 1.002 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
189 | 2010-03-17 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
190 | 2010-03-18 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
191 | 2010-03-28 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
192 | 2010-03-29 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
193 | 2010-04-29 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
194 | 2010-06-15 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
195 | 2010-06-25 | 1.006 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
196 | 2010-07-14 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
197 | 2010-07-19 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
198 | 2010-08-03 | 1.008 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
199 | 2010-08-23 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
200 | 2010-09-13 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
201 | 2010-09-22 | 1.008 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
202 | 2010-10-13 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
203 | 2010-10-21 | 1.007 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
204 | 2010-10-28 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
205 | 2010-10-29 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
206 | 2010-11-01 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
207 | 2010-11-04 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
208 | 2010-11-08 | 1.005 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
209 | 2010-11-09 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
210 | 2010-11-11 | 1.004 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
211 | 2010-11-12 | 1.003 | 1.0045 | 0.0021873 | 1.0111 | 0.99793
212
213
214
215
216
217

## 10mg
| Date | Measured Mass | Average | St. Dev. | Upper Control Limit | Lower Control Limit
1 | 2008-05-12 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
2 | 2008-05-15 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
3 | 2008-05-19 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
4 | 2008-05-21 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
5 | 2008-05-29 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
6 | 2008-06-04 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
7 | 2008-06-05 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
8 | 2008-06-06 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
9 | 2008-06-11 | 10.009 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
10 | 2008-06-16 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
11 | 2008-06-18 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
12 | 2008-07-01 | 10.009 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
13 | 2008-07-02 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
14 | 2008-07-03 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
15 | 2008-07-07 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
16 | 2008-07-08 | 10.009 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
17 | 2008-07-09 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
18 | 2008-07-14 | 10.01 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
19 | 2008-07-15 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
20 | 2008-07-17 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
21 | 2008-07-18 | 10 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
22 | 2008-07-25 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
23 | 2008-07-28 | 10.008 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
24 | 2008-08-11 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
25 | 2008-08-14 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
26 | 2008-08-15 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
27 | 2008-08-18 | 10.008 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
28 | 2008-09-01 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
29 | 2008-09-02 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
30 | 2008-09-03 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
31 | 2008-09-04 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
32 | 2008-09-05 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986 | %Accuracy | 100.049
33 | 2008-09-09 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986 | %CV | 0.021079
34 | 2008-09-10 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986 | Std (mg) | 10
35 | 2008-09-12 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
36 | 2008-09-17 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
37 | 2008-09-18 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
38 | 2008-09-19 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
39 | 2008-09-23 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
40 | 2008-09-24 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
41 | 2008-09-25 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
42 | 2008-09-26 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
43 | 2008-09-29 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
44 | 2008-09-30 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
45 | 2008-10-01 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
46 | 2008-10-02 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
47 | 2008-10-03 | 10.008 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
48 | 2008-10-06 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
49 | 2008-10-07 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
50 | 2008-10-30 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
51 | 2008-11-04 | 10.001 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
52 | 2008-11-13 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
53 | 2008-11-14 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
54 | 2008-11-17 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
55 | 2008-11-18 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
56 | 2008-11-19 | 10.008 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
57 | 2008-11-20 | 10.002 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
58 | 2008-11-21 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
59 | 2008-11-24 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
60 | 2008-11-25 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
61 | 2008-12-01 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
62 | 2008-12-03 | 10.009 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
63 | 2008-12-08 | 10 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
64 | 2008-12-10 | 10.008 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
65 | 2008-12-12 | 10.008 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
66 | 2008-12-15 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
67 | 2008-12-16 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
68 | 2008-12-18 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
69 | 2008-12-19 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
70 | 2008-12-22 | 10.001 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
71 | 2008-12-23 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
72 | 2008-12-29 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
73 | 2008-12-30 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
74 | 2009-01-15 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
75 | 2009-01-16 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
76 | 2009-01-19 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
77 | 2009-01-21 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
78 | 2009-01-22 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
79 | 2009-01-23 | 10.009 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
80 | 2009-01-29 | 10.001 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
81 | 2009-01-30 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
82 | 2009-02-02 | 10.002 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
83 | 2009-02-04 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
84 | 2009-02-09 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
85 | 2009-02-10 | 10.009 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
86 | 2009-02-12 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
87 | 2009-02-13 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
88 | 2009-02-16 | 10.008 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
89 | 2009-02-17 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
90 | 2009-02-18 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
91 | 2009-02-20 | 10 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
92 | 2009-02-21 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
93 | 2009-02-23 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
94 | 2009-02-24 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
95 | 2009-02-25 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
96 | 2009-02-26 | 10.002 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
97 | 2009-02-27 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
98 | 2009-03-02 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
99 | 2009-03-03 | 10.001 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
100 | 2009-03-04 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
101 | 2009-03-06 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
102 | 2009-03-07 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
103 | 2009-03-08 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
104 | 2009-03-09 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
105 | 2009-03-11 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
106 | 2009-03-12 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
107 | 2009-03-13 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
108 | 2009-03-23 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
109 | 2009-03-24 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
110 | 2009-03-25 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
111 | 2009-03-30 | 10.002 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
112 | 2009-03-31 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
113 | 2009-04-01 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
114 | 2009-04-06 | 10.011 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
115 | 2009-04-07 | 10.002 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
116 | 2009-04-10 | 10.008 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
117 | 2009-04-15 | 10.009 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
118 | 2009-04-17 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
119 | 2009-05-05 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
120 | 2009-05-07 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
121 | 2009-05-20 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
122 | 2009-05-21 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
123 | 2009-05-26 | 10.009 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
124 | 2009-06-01 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
125 | 2009-06-03 | 9.999 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
126 | 2009-06-04 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
127 | 2009-06-05 | 10.002 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
128 | 2009-06-25 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
129 | 2009-07-08 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
130 | 2009-07-09 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
131 | 2009-07-13 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
132 | 2009-07-14 | 10 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
133 | 2009-07-15 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
134 | 2009-07-17 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
135 | 2009-07-22 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
136 | 2009-07-24 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
137 | 2009-07-27 | 10.008 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
138 | 2009-07-28 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
139 | 2009-07-29 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
140 | 2009-09-02 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
141 | 2009-09-09 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
142 | 2009-09-16 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
143 | 2009-09-17 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
144 | 2009-09-23 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
145 | 2009-09-28 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
146 | 2009-09-30 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
147 | 2009-10-08 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
148 | 2009-10-21 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
149 | 2009-10-22 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
150 | 2009-10-23 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
151 | 2009-10-26 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
152 | 2009-10-28 | 10.002 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
153 | 2009-10-29 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
154 | 2009-10-30 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
155 | 2009-11-02 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
156 | 2009-11-03 | 10.008 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
157 | 2009-11-04 | 10.002 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
158 | 2009-11-06 | 10.001 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
159 | 2009-11-07 | 10.002 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
160 | 2009-11-08 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
161 | 2009-11-09 | 10.002 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
162 | 2009-11-10 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
163 | 2009-11-11 | 10.002 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
164 | 2009-11-12 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
165 | 2009-11-13 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
166 | 2009-11-15 | 10.002 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
167 | 2009-11-17 | 10.002 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
168 | 2009-11-18 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
169 | 2009-11-19 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
170 | 2009-11-20 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
171 | 2009-11-21 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
172 | 2009-11-23 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
173 | 2009-12-02 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
174 | 2009-12-03 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
175 | 2009-12-10 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
176 | 2009-12-16 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
177 | 2009-12-17 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
178 | 2010-02-10 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
179 | 2010-02-15 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
180 | 2010-02-16 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
181 | 2010-02-17 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
182 | 2010-02-19 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
183 | 2010-02-22 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
184 | 2010-02-25 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
185 | 2010-02-26 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
186 | 2010-02-28 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
187 | 2010-03-01 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
188 | 2010-03-02 | 10.002 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
189 | 2010-03-03 | 10.001 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
190 | 2010-03-05 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
191 | 2010-03-17 | 10.007 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
192 | 2010-03-18 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
193 | 2010-03-28 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
194 | 2010-03-29 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
195 | 2010-04-29 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
196 | 2010-06-15 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
197 | 2010-06-25 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
198 | 2010-07-14 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
199 | 2010-07-19 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
200 | 2010-08-03 | 10 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
201 | 2010-08-23 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
202 | 2010-09-13 | 10.005 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
203 | 2010-09-22 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
204 | 2010-10-13 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
205 | 2010-10-21 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
206 | 2010-10-28 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
207 | 2010-10-29 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
208 | 2010-11-01 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
209 | 2010-11-04 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
210 | 2010-11-08 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
211 | 2010-11-09 | 10.004 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
212 | 2010-11-11 | 10.006 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
213 | 2010-11-12 | 10.003 | 10.0049 | 0.002109 | 10.0112 | 9.9986
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

## 50mg
| Date | Measured Mass | Average | St.Dev. | Upper Control Limit | Lower Control Limit
1 | 2008-05-12 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
2 | 2008-05-15 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
3 | 2008-05-19 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
4 | 2008-05-21 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
5 | 2008-05-29 | 50.007 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
6 | 2008-06-04 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
7 | 2008-06-05 | 50.005 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
8 | 2008-06-06 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
9 | 2008-06-11 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
10 | 2008-06-16 | 50.005 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
11 | 2008-06-18 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
12 | 2008-07-01 | 50.007 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
13 | 2008-07-02 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
14 | 2008-07-03 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
15 | 2008-07-07 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
16 | 2008-07-08 | 50.006 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
17 | 2008-07-09 | 50.005 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
18 | 2008-07-14 | 50.007 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
19 | 2008-07-15 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
20 | 2008-07-17 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
21 | 2008-07-18 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
22 | 2008-07-25 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
23 | 2008-07-28 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
24 | 2008-08-11 | 50.006 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
25 | 2008-08-14 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
26 | 2008-08-15 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
27 | 2008-08-18 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
28 | 2008-09-01 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
29 | 2008-09-02 | 50.005 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
30 | 2008-09-03 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
31 | 2008-09-04 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
32 | 2008-09-05 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948 | %Accuracy | 100.0023
33 | 2008-09-09 | 50.005 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948 | %CV | 0.0042245
34 | 2008-09-10 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948 | Std (mg) | 50
35 | 2008-09-12 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
36 | 2008-09-17 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
37 | 2008-09-18 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
38 | 2008-09-19 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
39 | 2008-09-23 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
40 | 2008-09-24 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
41 | 2008-09-25 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
42 | 2008-09-26 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
43 | 2008-09-29 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
44 | 2008-09-30 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
45 | 2008-10-01 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
46 | 2008-10-02 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
47 | 2008-10-03 | 50.005 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
48 | 2008-10-06 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
49 | 2008-10-07 | 50.005 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
50 | 2008-10-30 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
51 | 2008-11-04 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
52 | 2008-11-13 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
53 | 2008-11-14 | 49.997 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
54 | 2008-11-17 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
55 | 2008-11-18 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
56 | 2008-11-19 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
57 | 2008-11-20 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
58 | 2008-11-21 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
59 | 2008-11-24 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
60 | 2008-11-25 | 49.997 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
61 | 2008-12-01 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
62 | 2008-12-03 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
63 | 2008-12-08 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
64 | 2008-12-10 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
65 | 2008-12-12 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
66 | 2008-12-15 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
67 | 2008-12-16 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
68 | 2008-12-18 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
69 | 2008-12-19 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
70 | 2008-12-22 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
71 | 2008-12-23 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
72 | 2008-12-29 | 49.997 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
73 | 2008-12-30 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
74 | 2009-01-15 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
75 | 2009-01-16 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
76 | 2009-01-19 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
77 | 2009-01-21 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
78 | 2009-01-22 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
79 | 2009-01-23 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
80 | 2009-01-29 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
81 | 2009-01-30 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
82 | 2009-02-02 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
83 | 2009-02-04 | 50.006 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
84 | 2009-02-09 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
85 | 2009-02-10 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
86 | 2009-02-12 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
87 | 2009-02-13 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
88 | 2009-02-16 | 49.997 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
89 | 2009-02-17 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
90 | 2009-02-18 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
91 | 2009-02-20 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
92 | 2009-02-21 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
93 | 2009-02-23 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
94 | 2009-02-24 | 49.997 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
95 | 2009-02-25 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
96 | 2009-02-26 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
97 | 2009-02-27 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
98 | 2009-03-02 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
99 | 2009-03-03 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
100 | 2009-03-04 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
101 | 2009-03-06 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
102 | 2009-03-07 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
103 | 2009-03-08 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
104 | 2009-03-09 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
105 | 2009-03-11 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
106 | 2009-03-12 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
107 | 2009-03-13 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
108 | 2009-03-23 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
109 | 2009-03-24 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
110 | 2009-03-25 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
111 | 2009-03-30 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
112 | 2009-03-31 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
113 | 2009-04-01 | 49.997 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
114 | 2009-04-06 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
115 | 2009-04-07 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
116 | 2009-04-10 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
117 | 2009-04-15 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
118 | 2009-04-17 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
119 | 2009-05-05 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
120 | 2009-05-07 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
121 | 2009-05-20 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
122 | 2009-05-21 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
123 | 2009-05-26 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
124 | 2009-06-01 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
125 | 2009-06-03 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
126 | 2009-06-04 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
127 | 2009-06-05 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
128 | 2009-06-25 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
129 | 2009-07-08 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
130 | 2009-07-09 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
131 | 2009-07-13 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
132 | 2009-07-14 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
133 | 2009-07-15 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
134 | 2009-07-17 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
135 | 2009-07-22 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
136 | 2009-07-24 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
137 | 2009-07-27 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
138 | 2009-07-28 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
139 | 2009-07-29 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
140 | 2009-09-02 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
141 | 2009-09-09 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
142 | 2009-09-16 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
143 | 2009-09-17 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
144 | 2009-09-23 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
145 | 2009-09-28 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
146 | 2009-09-30 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
147 | 2009-10-08 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
148 | 2009-10-21 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
149 | 2009-10-22 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
150 | 2009-10-23 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
151 | 2009-10-26 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
152 | 2009-10-28 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
153 | 2009-10-29 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
154 | 2009-10-30 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
155 | 2009-11-02 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
156 | 2009-11-03 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
157 | 2009-11-04 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
158 | 2009-11-06 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
159 | 2009-11-07 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
160 | 2009-11-08 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
161 | 2009-11-09 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
162 | 2009-11-10 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
163 | 2009-11-11 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
164 | 2009-11-12 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
165 | 2009-11-13 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
166 | 2009-11-15 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
167 | 2009-11-17 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
168 | 2009-11-18 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
169 | 2009-11-19 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
170 | 2009-11-20 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
171 | 2009-11-21 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
172 | 2009-11-23 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
173 | 2009-12-02 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
174 | 2009-12-03 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
175 | 2009-12-10 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
176 | 2009-12-16 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
177 | 2009-12-17 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
178 | 2010-02-10 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
179 | 2010-02-15 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
180 | 2010-02-16 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
181 | 2010-02-17 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
182 | 2010-02-19 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
183 | 2010-02-22 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
184 | 2010-02-25 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
185 | 2010-02-26 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
186 | 2010-02-28 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
187 | 2010-03-01 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
188 | 2010-03-02 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
189 | 2010-03-03 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
190 | 2010-03-05 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
191 | 2010-03-17 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
192 | 2010-03-18 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
193 | 2010-03-28 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
194 | 2010-03-29 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
195 | 2010-04-29 | 50.005 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
196 | 2010-06-15 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
197 | 2010-06-25 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
198 | 2010-07-14 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
199 | 2010-07-19 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
200 | 2010-08-03 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
201 | 2010-08-23 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
202 | 2010-09-13 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
203 | 2010-09-22 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
204 | 2010-10-13 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
205 | 2010-10-21 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
206 | 2010-10-28 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
207 | 2010-10-29 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
208 | 2010-11-01 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
209 | 2010-11-04 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
210 | 2010-11-08 | 50 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
211 | 2010-11-09 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
212 | 2010-11-11 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
213 | 2010-11-12 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021123 | 50.0075 | 49.9948
214