## Data
Date | 1 mg | 10 mg | 50 mg
2008-05-12 | 1.006 | 10.006 | 50.004
2008-05-15 | 1.004 | 10.006 | 50.003
2008-05-19 | 1.009 | 10.005 | 50.001
2008-05-21 | 1.005 | 10.004 | 50
2008-05-29 | 1.003 | 10.006 | 50.007
2008-06-04 | 1.005 | 10.006 | 50.003
2008-06-05 | 1.006 | 10.006 | 50.005
2008-06-06 | 1.005 | 10.007 | 50.004
2008-06-11 | 1.006 | 10.009 | 50.003
2008-06-16 | 1.001 | 10.004 | 50.005
2008-06-18 | 1.005 | 10.005 | 50.002
2008-07-01 | 1.007 | 10.009 | 50.007
2008-07-02 | 1.003 | 10.003 | 50.003
2008-07-03 | 1.004 | 10.003 | 50
2008-07-07 | 1.007 | 10.007 | 50.004
2008-07-08 | 1.003 | 10.009 | 50.006
2008-07-09 | 1.005 | 10.004 | 50.005
2008-07-14 | 1.007 | 10.01 | 50.007
2008-07-15 | 1.005 | 10.005 | 50.002
2008-07-17 | 1.005 | 10.005 | 50.004
2008-07-18 | 1.003 | 10 | 49.998
2008-07-25 | 1.006 | 10.006 | 50.004
2008-07-28 | 1.006 | 10.008 | 50.003
2008-08-11 | 1.006 | 10.007 | 50.006
2008-08-14 | 1.005 | 10.007 | 50.004
2008-08-15 | x | 10.006 | 50.001
2008-08-18 | x | 10.008 | 50.003
2008-09-01 | 1.004 | 10.004 | 50.002
2008-09-02 | 1.009 | 10.006 | 50.005
2008-09-03 | 1.005 | 10.007 | 50.003
2008-09-04 | 1.005 | 10.007 | 50.002
2008-09-05 | 1.007 | 10.006 | 50.003
2008-09-09 | 1.005 | 10.007 | 50.005
2008-09-10 | 1.005 | 10.007 | 50.002
2008-09-12 | 1.005 | 10.007 | 50.001
2008-09-17 | 1.006 | 10.007 | 50
2008-09-18 | 1.003 | 10.007 | 50.003 |  | Average | 1.0047 | 10.0054 | 50.0011
2008-09-19 | 1.003 | 10.004 | 50 |  | Standard Deviation | 0.0023301 | 0.0021894 | 0.0025198
2008-09-23 | 1.009 | 10.007 | 50.003 |  |  | 0.23191 | 0.021882 | 0.0050396
2008-09-24 | 1.005 | 10.006 | 50
2008-09-25 | 1.005 | 10.004 | 49.999
2008-09-26 | 1.003 | 10.003 | 49.999 |  | As of 10/10 | 1 mg | 10 mg | 50 mg
2008-09-29 | 1.007 | 10.007 | 50 |  | Average | 1.0046 | 10.0053 | 50.001
2008-09-30 | 1.008 | 10.006 | 50.004 |  | Standard Deviation | 0.0023347 | 0.0023044 | 0.0024495
2008-10-01 | 1.003 | 10.007 | 50 |  | % Accuracy | 100.4647 | 100.053 | 100.002
2008-10-02 | 1.004 | 10.007 | 50.002 |  | n= | 121 | 123 | 123
2008-10-03 | 1.007 | 10.008 | 50.005
2008-10-06 | 1 | 10.003 | 50.002
2008-10-07 | 1.005 | 10.005 | 50.005
2008-10-30 | 1.004 | 10.005 | 50.001
2008-11-04 | 1.007 | 10.001 | 50.004
2008-11-13 | 1.001 | 10.006 | 49.999
2008-11-14 | 1.007 | 10.005 | 49.997
2008-11-17 | 1.006 | 10.004 | 50
2008-11-18 | 1.007 | 10.005 | 50
2008-11-19 | 1.004 | 10.008 | 50
2008-11-20 | 1 | 10.002 | 50
2008-11-21 | 1.008 | 10.006 | 49.999
2008-11-24 | 1.003 | 10.003 | 50
2008-11-25 | 1.002 | 10.003 | 49.997
2008-12-01 | 1.006 | 10.004 | 49.999
2009-12-03 | 1.006 | 10.009 | 50.001
2009-12-08 | 1.006 | 10 | 50.001
2009-12-10 | 1.003 | 10.008 | 50.003
2009-12-12 | 1.005 | 10.008 | 50
2009-12-15 | 1.008 | 10.007 | 50.004
2009-12-16 | 1.007 | 10.003 | 50.001
2009-12-18 | 1.005 | 10.005 | 49.999
2009-12-19 | 1.002 | 10.006 | 50
2009-12-22 | 1.005 | 10.001 | 49.998
2009-12-23 | 1.006 | 10.004 | 49.999
2009-12-29 | 1.006 | 10.007 | 49.997
2009-12-30 | 1.005 | 10.004 | 50.002
2009-01-15 | 1.004 | 10.004 | 50.001
2009-01-16 | 1.008 | 10.005 | 49.998
2009-01-19 | 1.003 | 10.007 | 50
2009-01-21 | 1.009 | 10.004 | 49.999
2009-01-22 | 1.006 | 10.003 | 50
2009-01-23 | 1.002 | 10.009 | 50.002
2009-01-29 | 1.004 | 10.001 | 50.002
2009-01-30 | 1.009 | 10.006 | 50.001
2009-02-02 | 1.004 | 10.002 | 50
2009-02-04 | 1.01 | 10.006 | 50.009
2009-02-06 | 1.005 | 10.007 | 50.001
2009-02-09 | 1.004 | 10.004 | 50
2009-02-10 | 1.002 | 10.009 | 50.002
2009-02-12 | 1.005 | 10.005 | 50
2009-02-13 | 1.002 | 10.006 | 49.998
2009-02-16 | 1.007 | 10.008 | 49.997
2009-02-17 | 1.004 | 10.004 | 49.999
2009-02-18 | 1.004 | 10.005 | 49.999
2009-02-20 | 1.003 | 10 | 49.998
2009-02-21 | 1.001 | 10.004 | 50.002
2009-02-23 | 1.004 | 10.003 | 49.999
2009-02-24 | 1 | 10.004 | 49.997
2009-02-25 | 1.005 | 10.007 | 50.001
2009-02-26 | 1.008 | 10.002 | 49.998
2009-02-27 | 1.007 | 10.006 | 50
2009-03-02 | 1.002 | 10.006 | 50.001
2009-03-03 | 1.001 | 10.001 | 49.998
2009-03-04 | 1.006 | 10.006 | 50.001
2009-03-06 | 1.006 | 10.005 | 50.002
2009-03-07 | 1.005 | 10.004 | 50.004
2009-03-08 | 1.006 | 10.005 | 50.001
2009-03-09 | 1.006 | 10.006 | 50.001
2009-03-11 | 1.005 | 10.004 | 49.999
2009-03-12 | 1.007 | 10.005 | 50
2009-03-13 | 1.006 | 10.005 | 50
2009-03-23 | 1.004 | 10.007 | 49.998
2009-03-24 | 1.001 | 10.005 | 50
2009-03-25 | 1.004 | 10.005 | 49.999
2009-03-30 | 1 | 10.002 | 50.002
2009-03-31 | 1.004 | 10.005 | 49.999
2009-04-01 | 1.006 | 10.007 | 49.997
2009-04-06 | 1.006 | 10.011 | 49.998
2009-04-07 | 1.005 | 10.002 | 50
2009-04-10 | 1 | 10.008 | 49.997
2009-04-15 | 1.008 | 10.009 | 50.003
2009-04-17 | 0.998 | 10.005 | 49.999
2009-05-05 | 0.999 | 10.007 | 50
2009-05-07 | 1.003 | 10.006 | 49.999
2009-05-20 | 1.001 | 10.003 | 49.998
2009-05-21 | 1.005 | 10.004 | 50.001
2009-05-26 | 1.006 | 10.009 | 50 | mlc
2009-06-01 | 1.002 | 10.005 | 50.002 | twt
2009-06-03 | 1.005 | 9.999 | 50 | twt
2009-06-04 | 1.003 | 10.004 | 50 | twt
2009-06-05 | 1.002 | 10.002 | 49.999 | twt
2009-06-25 | 1.006 | 10.005 | 50 | mlc
2009-07-08 | 1.009 | 10.005 | 50.001 | PG
2009-07-09 | 1.006 | 10.006 | 50.001 | PG
2009-07-13 | 1.004 | 10.003 | 50.002 | twt
2009-07-14 | 1.004 | 10 | 50 | mtn
2009-07-15 | 1.005 | 10.006 | 50.001 | twt
2009-07-17 | 1.004 | 10.004 | 50.003 | twt
2009-07-22 | 1.005 | 10.005 | 50 | twt
2009-07-24 | 1.004 | 10.006 | 50.003 | twt
2009-07-27 | 1.005 | 10.008 | 50.004 | mtm
2009-07-28 | 1 | 10.007 | 50.004 | twt
2009-07-29 | 1.004 | 10.006 | 50.004 | twt
2009-09-02 | 1.002 | 10.006 | 50.002
2009-09-09 | 1.004 | 10.003 | 50
2009-09-16 | 1.002 | 10.005 | 49.999
2009-09-17 | 1.008 | 10.004 | 50.004
2009-09-23 | 1.006 | 10.006 | 50.003
2009-09-28 | 1.002 | 10.004 | 49.999 | ta
2009-09-30 | 1.004 | 10.007 | 50.002
2009-10-08 | 1.005 | 10.003 | 50.001 | mtm
2009-10-21 | 1.002 | 10.003 | 50 | mtm
2009-10-22 | 1.003 | 10.004 | 50.001 | mtm
2009-10-23 | 1.004 | 10.003 | 50.001 | js
2009-10-26 | 1.002 | 10.004 | 50.001 | bw
2009-10-28 | 1.006 | 10.002 | 50 | bw
2009-10-29 | 1.009 | 10.003 | 50.001 | bw
2009-10-30 | 1.005 | 10.003 | 50.002 | bw
2009-11-02 | 1.003 | 10.006 | 50.002 | sn
2009-11-03 | 1.004 | 10.008 | 50.001 | adm
2009-11-04 | 1.001 | 10.002 | 50 | bw
2009-11-06 | 1.004 | 10.001 | 50 | adm
2009-11-07 | 1.007 | 10.002 | 50.002 | bw
2009-11-08 | 1.004 | 10.004 | 50 | sn
2009-11-09 | 1.003 | 10.002 | 50.004 | bw
2009-11-10 | 1.003 | 10.004 | 50.003 | ta
2009-11-11 | 1.008 | 10.002 | 50.002 | mtm
2009-11-12 | 1.002 | 10.005 | 50.003 | bw
2009-11-13 | 1.003 | 10.003 | 50.001 | adm
2009-11-15 | 1.003 | 10.002 | 50.002 | adm
2009-11-17 | 1.004 | 10.002 | 50.003 | adm
2009-11-18 | 1.003 | 10.004 | 50 | bw
2009-11-19 | 1.009 | 10.005 | 50.001 | ta
2009-11-20 | 1 | 10.004 | 50.002 | js
2009-11-21 | 1.003 | 10.003 | 50.001 | adm
2009-11-23 | 1.004 | 10.003 | 50 | bw
2009-12-02 | 1.001 | 10.005 | 50.001 | bw
2009-12-03 | 1.003 | 10.006 | 50.002 | bw
2009-12-10 | 1.005 | 10.005 | 50 | bw
2009-12-16 | 1.005 | 10.005 | 49.999 | bw
2009-12-17 | 1.003 | 10.005 | 50.002 | bw

## 1mg
Sequence | Date | Measured Mass | Average | St.Dev. | Upper Control Limit | Lower Control Limit
1 | 2008-05-12 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
2 | 2008-05-15 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
3 | 2008-05-19 | 1.009 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
4 | 2008-05-21 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
5 | 2008-05-29 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
6 | 2008-06-04 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
7 | 2008-06-05 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
8 | 2008-06-06 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
9 | 2008-06-11 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
10 | 2008-06-16 | 1.001 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
11 | 2008-06-18 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
12 | 2008-07-01 | 1.007 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
13 | 2008-07-02 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
14 | 2008-07-03 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
15 | 2008-07-07 | 1.007 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
16 | 2008-07-08 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
17 | 2008-07-09 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
18 | 2008-07-14 | 1.007 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
19 | 2008-07-15 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
20 | 2008-07-17 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
21 | 2008-07-18 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
22 | 2008-07-25 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
23 | 2008-07-28 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
24 | 2008-08-11 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
25 | 2008-08-14 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
26 | 2008-09-01 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
27 | 2008-09-02 | 1.009 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
28 | 2008-09-03 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
29 | 2008-09-04 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
30 | 2008-09-05 | 1.007 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
31 | 2008-09-09 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
32 | 2008-09-10 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766 | %Accuracy | 100.4506
33 | 2008-09-12 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766 | %CV | 0.22726
34 | 2008-09-17 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766 | Std (mg) | 1
35 | 2008-09-18 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
36 | 2008-09-19 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
37 | 2008-09-23 | 1.009 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
38 | 2008-09-24 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
39 | 2008-09-25 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
40 | 2008-09-26 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
41 | 2008-09-29 | 1.007 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
42 | 2008-09-30 | 1.008 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
43 | 2008-10-01 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
44 | 2008-10-02 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
45 | 2008-10-03 | 1.007 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
46 | 2008-10-06 | 1 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
47 | 2008-10-07 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
48 | 2008-10-30 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
49 | 2008-11-04 | 1.007 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
50 | 2008-11-13 | 1.001 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
51 | 2008-11-14 | 1.007 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
52 | 2008-11-17 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
53 | 2008-11-18 | 1.007 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
54 | 2008-11-19 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
55 | 2008-11-20 | 1 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
56 | 2008-11-21 | 1.008 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
57 | 2008-11-24 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
58 | 2008-11-25 | 1.002 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
59 | 2008-12-01 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
60 | 2008-12-03 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
61 | 2008-12-08 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
62 | 2008-12-10 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
63 | 2008-12-12 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
64 | 2008-12-15 | 1.008 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
65 | 2008-12-16 | 1.007 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
66 | 2008-12-18 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
67 | 2008-12-19 | 1.002 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
68 | 2008-12-22 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
69 | 2008-12-23 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
70 | 2008-12-29 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
71 | 2008-12-30 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
72 | 2009-01-15 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
73 | 2009-01-16 | 1.008 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
74 | 2009-01-19 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
75 | 2009-01-21 | 1.009 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
76 | 2009-01-22 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
77 | 2009-01-23 | 1.002 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
78 | 2009-01-29 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
79 | 2009-01-30 | 1.009 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
80 | 2009-02-02 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
81 | 2009-02-04 | 1.01 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
82 | 2009-02-09 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
83 | 2009-02-10 | 1.002 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
84 | 2009-02-12 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
85 | 2009-02-13 | 1.002 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
86 | 2009-02-16 | 1.007 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
87 | 2009-02-17 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
88 | 2009-02-18 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
89 | 2009-02-20 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
90 | 2009-02-21 | 1.001 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
91 | 2009-02-23 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
92 | 2009-02-24 | 1 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
93 | 2009-02-25 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
94 | 2009-02-26 | 1.008 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
95 | 2009-02-27 | 1.007 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
96 | 2009-03-02 | 1.002 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
97 | 2009-03-03 | 1.001 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
98 | 2009-03-04 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
99 | 2009-03-06 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
100 | 2009-03-07 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
101 | 2009-03-08 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
102 | 2009-03-09 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
103 | 2009-03-11 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
104 | 2009-03-12 | 1.007 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
105 | 2009-03-13 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
106 | 2009-03-23 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
107 | 2009-03-24 | 1.001 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
108 | 2009-03-25 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
109 | 2009-03-30 | 1 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
110 | 2009-03-31 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
111 | 2009-04-01 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
112 | 2009-04-06 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
113 | 2009-04-07 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
114 | 2009-04-10 | 1 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
115 | 2009-04-15 | 1.008 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
116 | 2009-04-17 | 0.998 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
117 | 2009-05-05 | 0.999 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
118 | 2009-05-07 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
119 | 2009-05-20 | 1.001 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
120 | 2009-05-21 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
121 | 2009-05-26 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
122 | 2009-06-01 | 1.002 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
123 | 2009-06-03 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
124 | 2009-06-04 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
125 | 2009-06-05 | 1.002 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
126 | 2009-06-25 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
127 | 2009-07-08 | 1.009 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
128 | 2009-07-09 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
129 | 2009-07-13 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
130 | 2009-07-14 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
131 | 2009-07-15 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
132 | 2009-07-17 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
133 | 2009-07-22 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
134 | 2009-07-24 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
135 | 2009-07-27 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
136 | 2009-07-28 | 1 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
137 | 2009-07-29 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
138 | 2009-09-02 | 1.002 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
139 | 2009-09-09 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
140 | 2009-09-16 | 1.002 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
141 | 2009-09-17 | 1.008 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
142 | 2009-09-23 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
143 | 2009-09-28 | 1.002 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
144 | 2009-09-30 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
145 | 2009-10-08 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
146 | 2009-10-21 | 1.002 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
147 | 2009-10-22 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
148 | 2009-10-23 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
149 | 2009-10-26 | 1.002 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
150 | 2009-10-28 | 1.006 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
151 | 2009-10-29 | 1.009 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
152 | 2009-10-30 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
153 | 2009-11-02 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
154 | 2009-11-03 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
155 | 2009-11-04 | 1.001 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
156 | 2009-11-06 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
157 | 2009-11-07 | 1.007 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
158 | 2009-11-08 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
159 | 2009-11-09 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
160 | 2009-11-10 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
161 | 2009-11-11 | 1.008 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
162 | 2009-11-12 | 1.002 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
163 | 2009-11-13 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
164 | 2009-11-15 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
165 | 2009-11-17 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
166 | 2009-11-18 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
167 | 2009-11-19 | 1.009 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
168 | 2009-11-20 | 1 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
169 | 2009-11-21 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
170 | 2009-11-23 | 1.004 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
171 | 2009-12-02 | 1.001 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
172 | 2009-12-03 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
173 | 2009-12-10 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
174 | 2009-12-16 | 1.005 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
175 | 2009-12-17 | 1.003 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
176 | 2010-02-10 | 1.002 | 1.0045 | 0.0022828 | 1.0114 | 0.99766
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

## 10mg
| Date | Measured Mass | Average | St. Dev. | Upper Control Limit | Lower Control Limit
1 | 2008-05-12 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
2 | 2008-05-15 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
3 | 2008-05-19 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
4 | 2008-05-21 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
5 | 2008-05-29 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
6 | 2008-06-04 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
7 | 2008-06-05 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
8 | 2008-06-06 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
9 | 2008-06-11 | 10.009 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
10 | 2008-06-16 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
11 | 2008-06-18 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
12 | 2008-07-01 | 10.009 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
13 | 2008-07-02 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
14 | 2008-07-03 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
15 | 2008-07-07 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
16 | 2008-07-08 | 10.009 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
17 | 2008-07-09 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
18 | 2008-07-14 | 10.01 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
19 | 2008-07-15 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
20 | 2008-07-17 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
21 | 2008-07-18 | 10 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
22 | 2008-07-25 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
23 | 2008-07-28 | 10.008 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
24 | 2008-08-11 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
25 | 2008-08-14 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
26 | 2008-08-15 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
27 | 2008-08-18 | 10.008 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
28 | 2008-09-01 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
29 | 2008-09-02 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
30 | 2008-09-03 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
31 | 2008-09-04 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
32 | 2008-09-05 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984 | %Accuracy | 100.0497
33 | 2008-09-09 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984 | %CV | 0.021914
34 | 2008-09-10 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984 | Std (mg) | 10
35 | 2008-09-12 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
36 | 2008-09-17 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
37 | 2008-09-18 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
38 | 2008-09-19 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
39 | 2008-09-23 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
40 | 2008-09-24 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
41 | 2008-09-25 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
42 | 2008-09-26 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
43 | 2008-09-29 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
44 | 2008-09-30 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
45 | 2008-10-01 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
46 | 2008-10-02 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
47 | 2008-10-03 | 10.008 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
48 | 2008-10-06 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
49 | 2008-10-07 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
50 | 2008-10-30 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
51 | 2008-11-04 | 10.001 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
52 | 2008-11-13 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
53 | 2008-11-14 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
54 | 2008-11-17 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
55 | 2008-11-18 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
56 | 2008-11-19 | 10.008 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
57 | 2008-11-20 | 10.002 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
58 | 2008-11-21 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
59 | 2008-11-24 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
60 | 2008-11-25 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
61 | 2008-12-01 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
62 | 2008-12-03 | 10.009 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
63 | 2008-12-08 | 10 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
64 | 2008-12-10 | 10.008 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
65 | 2008-12-12 | 10.008 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
66 | 2008-12-15 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
67 | 2008-12-16 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
68 | 2008-12-18 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
69 | 2008-12-19 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
70 | 2008-12-22 | 10.001 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
71 | 2008-12-23 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
72 | 2008-12-29 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
73 | 2008-12-30 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
74 | 2009-01-15 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
75 | 2009-01-16 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
76 | 2009-01-19 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
77 | 2009-01-21 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
78 | 2009-01-22 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
79 | 2009-01-23 | 10.009 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
80 | 2009-01-29 | 10.001 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
81 | 2009-01-30 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
82 | 2009-02-02 | 10.002 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
83 | 2009-02-04 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
84 | 2009-02-09 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
85 | 2009-02-10 | 10.009 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
86 | 2009-02-12 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
87 | 2009-02-13 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
88 | 2009-02-16 | 10.008 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
89 | 2009-02-17 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
90 | 2009-02-18 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
91 | 2009-02-20 | 10 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
92 | 2009-02-21 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
93 | 2009-02-23 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
94 | 2009-02-24 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
95 | 2009-02-25 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
96 | 2009-02-26 | 10.002 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
97 | 2009-02-27 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
98 | 2009-03-02 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
99 | 2009-03-03 | 10.001 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
100 | 2009-03-04 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
101 | 2009-03-06 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
102 | 2009-03-07 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
103 | 2009-03-08 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
104 | 2009-03-09 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
105 | 2009-03-11 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
106 | 2009-03-12 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
107 | 2009-03-13 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
108 | 2009-03-23 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
109 | 2009-03-24 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
110 | 2009-03-25 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
111 | 2009-03-30 | 10.002 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
112 | 2009-03-31 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
113 | 2009-04-01 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
114 | 2009-04-06 | 10.011 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
115 | 2009-04-07 | 10.002 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
116 | 2009-04-10 | 10.008 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
117 | 2009-04-15 | 10.009 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
118 | 2009-04-17 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
119 | 2009-05-05 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
120 | 2009-05-07 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
121 | 2009-05-20 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
122 | 2009-05-21 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
123 | 2009-05-26 | 10.009 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
124 | 2009-06-01 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
125 | 2009-06-03 | 9.999 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
126 | 2009-06-04 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
127 | 2009-06-05 | 10.002 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
128 | 2009-06-25 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
129 | 2009-07-08 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
130 | 2009-07-09 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
131 | 2009-07-13 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
132 | 2009-07-14 | 10 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
133 | 2009-07-15 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
134 | 2009-07-17 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
135 | 2009-07-22 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
136 | 2009-07-24 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
137 | 2009-07-27 | 10.008 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
138 | 2009-07-28 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
139 | 2009-07-29 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
140 | 2009-09-02 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
141 | 2009-09-09 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
142 | 2009-09-16 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
143 | 2009-09-17 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
144 | 2009-09-23 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
145 | 2009-09-28 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
146 | 2009-09-30 | 10.007 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
147 | 2009-10-08 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
148 | 2009-10-21 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
149 | 2009-10-22 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
150 | 2009-10-23 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
151 | 2009-10-26 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
152 | 2009-10-28 | 10.002 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
153 | 2009-10-29 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
154 | 2009-10-30 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
155 | 2009-11-02 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
156 | 2009-11-03 | 10.008 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
157 | 2009-11-04 | 10.002 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
158 | 2009-11-06 | 10.001 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
159 | 2009-11-07 | 10.002 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
160 | 2009-11-08 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
161 | 2009-11-09 | 10.002 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
162 | 2009-11-10 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
163 | 2009-11-11 | 10.002 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
164 | 2009-11-12 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
165 | 2009-11-13 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
166 | 2009-11-15 | 10.002 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
167 | 2009-11-17 | 10.002 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
168 | 2009-11-18 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
169 | 2009-11-19 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
170 | 2009-11-20 | 10.004 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
171 | 2009-11-21 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
172 | 2009-11-23 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
173 | 2009-12-02 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
174 | 2009-12-03 | 10.006 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
175 | 2009-12-10 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
176 | 2009-12-16 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
177 | 2009-12-17 | 10.005 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
178 | 2010-02-10 | 10.003 | 10.005 | 0.0021925 | 10.0115 | 9.9984
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

## 50mg
| Date | Measured Mass | Average | St.Dev. | Upper Control Limit | Lower Control Limit
1 | 2008-05-12 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
2 | 2008-05-15 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
3 | 2008-05-19 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
4 | 2008-05-21 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
5 | 2008-05-29 | 50.007 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
6 | 2008-06-04 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
7 | 2008-06-05 | 50.005 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
8 | 2008-06-06 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
9 | 2008-06-11 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
10 | 2008-06-16 | 50.005 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
11 | 2008-06-18 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
12 | 2008-07-01 | 50.007 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
13 | 2008-07-02 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
14 | 2008-07-03 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
15 | 2008-07-07 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
16 | 2008-07-08 | 50.006 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
17 | 2008-07-09 | 50.005 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
18 | 2008-07-14 | 50.007 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
19 | 2008-07-15 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
20 | 2008-07-17 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
21 | 2008-07-18 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
22 | 2008-07-25 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
23 | 2008-07-28 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
24 | 2008-08-11 | 50.006 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
25 | 2008-08-14 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
26 | 2008-08-15 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
27 | 2008-08-18 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
28 | 2008-09-01 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
29 | 2008-09-02 | 50.005 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
30 | 2008-09-03 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
31 | 2008-09-04 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
32 | 2008-09-05 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947 | %Accuracy | 100.0023
33 | 2008-09-09 | 50.005 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947 | %CV | 0.0043402
34 | 2008-09-10 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947 | Std (mg) | 50
35 | 2008-09-12 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
36 | 2008-09-17 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
37 | 2008-09-18 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
38 | 2008-09-19 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
39 | 2008-09-23 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
40 | 2008-09-24 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
41 | 2008-09-25 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
42 | 2008-09-26 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
43 | 2008-09-29 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
44 | 2008-09-30 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
45 | 2008-10-01 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
46 | 2008-10-02 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
47 | 2008-10-03 | 50.005 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
48 | 2008-10-06 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
49 | 2008-10-07 | 50.005 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
50 | 2008-10-30 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
51 | 2008-11-04 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
52 | 2008-11-13 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
53 | 2008-11-14 | 49.997 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
54 | 2008-11-17 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
55 | 2008-11-18 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
56 | 2008-11-19 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
57 | 2008-11-20 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
58 | 2008-11-21 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
59 | 2008-11-24 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
60 | 2008-11-25 | 49.997 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
61 | 2008-12-01 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
62 | 2008-12-03 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
63 | 2008-12-08 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
64 | 2008-12-10 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
65 | 2008-12-12 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
66 | 2008-12-15 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
67 | 2008-12-16 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
68 | 2008-12-18 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
69 | 2008-12-19 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
70 | 2008-12-22 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
71 | 2008-12-23 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
72 | 2008-12-29 | 49.997 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
73 | 2008-12-30 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
74 | 2009-01-15 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
75 | 2009-01-16 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
76 | 2009-01-19 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
77 | 2009-01-21 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
78 | 2009-01-22 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
79 | 2009-01-23 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
80 | 2009-01-29 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
81 | 2009-01-30 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
82 | 2009-02-02 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
83 | 2009-02-04 | 50.006 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
84 | 2009-02-09 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
85 | 2009-02-10 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
86 | 2009-02-12 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
87 | 2009-02-13 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
88 | 2009-02-16 | 49.997 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
89 | 2009-02-17 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
90 | 2009-02-18 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
91 | 2009-02-20 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
92 | 2009-02-21 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
93 | 2009-02-23 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
94 | 2009-02-24 | 49.997 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
95 | 2009-02-25 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
96 | 2009-02-26 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
97 | 2009-02-27 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
98 | 2009-03-02 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
99 | 2009-03-03 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
100 | 2009-03-04 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
101 | 2009-03-06 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
102 | 2009-03-07 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
103 | 2009-03-08 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
104 | 2009-03-09 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
105 | 2009-03-11 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
106 | 2009-03-12 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
107 | 2009-03-13 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
108 | 2009-03-23 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
109 | 2009-03-24 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
110 | 2009-03-25 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
111 | 2009-03-30 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
112 | 2009-03-31 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
113 | 2009-04-01 | 49.997 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
114 | 2009-04-06 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
115 | 2009-04-07 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
116 | 2009-04-10 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
117 | 2009-04-15 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
118 | 2009-04-17 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
119 | 2009-05-05 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
120 | 2009-05-07 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
121 | 2009-05-20 | 49.998 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
122 | 2009-05-21 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
123 | 2009-05-26 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
124 | 2009-06-01 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
125 | 2009-06-03 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
126 | 2009-06-04 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
127 | 2009-06-05 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
128 | 2009-06-25 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
129 | 2009-07-08 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
130 | 2009-07-09 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
131 | 2009-07-13 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
132 | 2009-07-14 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
133 | 2009-07-15 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
134 | 2009-07-17 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
135 | 2009-07-22 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
136 | 2009-07-24 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
137 | 2009-07-27 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
138 | 2009-07-28 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
139 | 2009-07-29 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
140 | 2009-09-02 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
141 | 2009-09-09 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
142 | 2009-09-16 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
143 | 2009-09-17 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
144 | 2009-09-23 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
145 | 2009-09-28 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
146 | 2009-09-30 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
147 | 2009-10-08 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
148 | 2009-10-21 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
149 | 2009-10-22 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
150 | 2009-10-23 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
151 | 2009-10-26 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
152 | 2009-10-28 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
153 | 2009-10-29 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
154 | 2009-10-30 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
155 | 2009-11-02 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
156 | 2009-11-03 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
157 | 2009-11-04 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
158 | 2009-11-06 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
159 | 2009-11-07 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
160 | 2009-11-08 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
161 | 2009-11-09 | 50.004 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
162 | 2009-11-10 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
163 | 2009-11-11 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
164 | 2009-11-12 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
165 | 2009-11-13 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
166 | 2009-11-15 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
167 | 2009-11-17 | 50.003 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
168 | 2009-11-18 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
169 | 2009-11-19 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
170 | 2009-11-20 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
171 | 2009-11-21 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
172 | 2009-11-23 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
173 | 2009-12-02 | 50.001 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
174 | 2009-12-03 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
175 | 2009-12-10 | 50 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
176 | 2009-12-16 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
177 | 2009-12-17 | 50.002 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947
178 | 2010-02-10 | 49.999 | 50.0012 | 0.0021702 | 50.0077 | 49.9947